江苏国创检测技术有限公司

气相色谱仪等检测设备采购及安装项目

公开招标文件

（招标采购货物资格后审）

项目编号：NTHH2018106(ZB13)

采购代理机构：南通辉华企业管理咨询有限公司

二○一八年十月十一日

- 目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 项目需求	12

第四章 评审程序和方法	30

第五章 合同授予及主要条款	37

第六章 履约验收及付款	42

第七章 质疑与投诉	42

第八章 投标文件的组成及相关格式	44

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

南通辉华企业管理咨询有限公司（以下称采购代理机构）受江苏国创检测技术有限公司（以下称采购人）的委托，就采购人检测所需的气相色谱仪等一批设备组织公开招标采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加投标。

- 一、项目名称：

江苏国创检测技术有限公司气相色谱仪等检测设备采购及安装项目。

- 二、项目编号：NTHH2018106(ZB13)。

- 三、项目需求：

江苏国创检测技术有限公司拟对其检测所需的气相色谱仪等一批设备（含安装等伴随服务）通过公开招标采购的形式确定项目货物、服务供应商，具体详见本项目招标文件第三章。

- 四、项目预算：人民币320.00万元。

- 五、投标人资格：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本次招标需求产品仅接受进口产品，须具有需求产品全国总代理针对本次招标项目出具的授权书；

- 本项目不接受任何形式的联合体投标；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

【特别提醒】投标人携带本招标文件第二章第七条要求的资格、技术等材料的原件，供资格审查及技术、商务评审用。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。

- 六、招标文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“中国政府采购网 (http://cpms.ccgp.gov.cn/)”采购公告栏以及“南通国信环境科技有限公司官网（http:// www.ntgxhj.com/）”的公告栏下载本项目的招标文件。

- 七、投标

1、投标人须认真阅读本招标文件的资格、技术、商务报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。

2、投标文件的递交

（1）接收人：采购代理机构；

（2）接收时间：2018年10月21日下午1时至2时。

（3）接收地址：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知。

- 八、投标保证金

1、本项目投标人须交纳投标保证金人民币陆万圆整（¥60,000.00元）；

2、投标保证金凭证无需封装在投标文件中，投标人在投标现场递交投标保证金凭证后，方可递交经密封包装的书面纸质投标文件。

3、不递交本项目投标保证金的，其投标文件将被采购代理机构将拒绝。

- 九、开标

1、开标时间：2018年10月21日下午2时整；

2、开标地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知；

- 十、资格审查

1、资格审查时间：开标结束后当即开始。

2、资格审查地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知；

3、采购人及其委托的采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查（含信用记录审查），审查通过方可参与项目的评标。

- 十一、评标

1、评标时间：资格审查结束后当即开始；

2、评标地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知；

3、评标委员会负责具体评标事务。

- 十二、履约保证金：

本项目成交后的履约保证金为10万元。

- 十三、招标文件费

采购公开招标文件费500.00元/套（采购文件费用无论是否成交均不予退回；采购文件费用采用现金的形式在递交投标文件时交纳给采购代理机构）。

- 十四、投标联系方式：

1、采购人

单位：江苏国创检测技术有限公司；

地址：南通市胜利路168号三网融合智汇产业园 11号楼；

联系人：吴鹏；

联系电话：13773619249；

2、采购代理机构

单位：南通辉华企业管理咨询有限公司；

地址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系人：戴健秋；

联系电话：0513-80100639、18806297798；

传真：0513-80100239；

邮箱：ntgh201388@163.com。

- 十五、招标公告期

本项目的招标公告及招标文件的公告期为：“中国政府采购网 (http://cpms.ccgp.gov.cn/)”采购公告栏以及“南通国信环境科技有限公司官网（http:// www.ntgxhj.com/）”的公告栏公告之日起的五个工作日。

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于本采购代理机构组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于采购代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日起的7个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5、供应商应认真审阅本招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或等于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“中国政府采购网 (http://cpms.ccgp.gov.cn/)”采购公告栏以及“南通国信环境科技有限公司官网（http:// www.ntgxhj.com/）”的公告栏下载本项目的招标文件。

- 三、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“中国政府采购网 (http://cpms.ccgp.gov.cn/)”采购公告栏以及“南通国信环境科技有限公司官网（http:// www.ntgxhj.com/）”的公告栏发布的信息为准。

3、采购代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在提交投标文件日期的15日前，发布补充说明、澄清或修改的公告，不足15日的应当顺延首次提交投标文件截止之日。

5、除非采购代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由 “A投标响应资料原件包”、“B资格后审材料文件”、“C技术标响应文件”、“D价格标响应文件”共4部分组成（以下由文件前缀序号代称）。

2、投标人按项目需求结合第四章评审程序和方法并参照第八章投标文件的组成及相关格式编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法人代表或其委托的代理人（以下称被委托受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、价格标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 五、投标文件的份数、签署和退还

1、投标文件中，除【A】外的，其余均为一份“正本”和肆份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托受权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，投标文件中除【A】外，其余所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 六、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件“【A】【B】【C】【D】”分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的【A】与【B】【C】的“正本”或“副本”中，均不得含有任何【D】中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 七、投标文件内容

- A、投标响应资料原件包（一个密封包）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由投标人自负。

1、提供投标人的《法人营业执照》（副本）的原件及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”企业法人营业执照的除外）的原件。

2、法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供被委托受权人身份证和投标人为其在本次采购项目公告之日前2018年度任意连续3个月缴纳社会保险证明这2项材料的原件。

3、提供投标人在本项目招标公告之日前2018年度任意连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料的原件。

4、提供需求产品全国总代理针对本次招标项目出具的授权书的原件；合格的授权书必须包含下述内容：是针对本次招标所出具的授权书；授权书中必须注明被授权单位、投标产品各部分名称型号，授权单位和被授权单位均应在授权书上加盖公章，并由投标人代表签字。

5、招标文件要求的其他材料的原件。

- B、资格后审材料文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正四副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

1、提供投标人的《法人营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”企业法人营业执照的除外）原件的复印件或（须加盖公章）。

2、法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书这2项材料的原件（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证和投标人为其在本次采购项目公告之日前2018年度任意连续3个月缴纳社会保险证明的这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。

3、提供投标人在本项目招标公告之日前2018年度任意连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料原件的复印件（须加盖公章）。

4、提供需求产品全国总代理针对本次招标项目出具的授权书原件的复印件（须加盖公章）；合格的授权书必须包含下述内容：是针对本次招标所出具的授权书；授权书中必须注明被授权单位、投标产品各部分名称型号，授权单位和被授权单位均应在授权书上加盖公章，并由投标人代表签字。

5、投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

6、投标人还须提供本招标文件第八章投标文件的组成及格式中“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表。

- C、技术标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正四副文件）：

【特别提醒1】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范要求和服务标准等，仔细阅读理解并结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件；以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项，否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。

【特别提醒2】凡涉及相应材料的原件，须提供密封在本“投标响应资料原件” 包内，以便评审核查。

- 1、投标响应函；

- 2、资信荣誉

（1）提供投标人资信、资质等方面获得过的证书、文件等荣誉资料（复印件加盖公章，原件须放置密封在“投标响应资料原件包”内，以便评标时核查）。

（2）提供投标人2015年1月1日至今，承担过类似本项目需求产品在环境监测系统（包括省、市、县级环境监测中心/站，第三方环境检测公司）销售的成功案例；

注：成功案例以项目完整合同（原件的复印件加盖公章）或安装验收单为准；涉及到的原件须放置密封在“投标响应资料原件包”内，以便评审时核查。

- 3、对本次项目响应的详细说明

（1）对本次投标产品的技术参数、规格的详细描述和说明（格式自定）；

（2）提供设备彩页或宣传样本或产品说明书（所投产品的技术参数和功能如与说明书有矛盾之处，以说明书为准）等；

（3）认为对本次招标有关的其它证明或说明材料。

- 4.技术条款响应正负偏离表：

（1）投标人必须满足招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

（2）投标人提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

- 5.项目产品的安装、调试方案：

应提供明确的安装标准及安装和调试方案，包含供货承诺、供货时间及具体安排，并根据用户需求提供详细明确的安装计划及安装人员安排。

- 6.验收标准及方案：

应提供明确的产品质量标准以及验收标准与验收方案，该方案可能在中标后会作为双方合同文件内的验收条款依据。

- 7.售后服务体系与维保方案及承诺

须给出详细的内容及承诺，清晰载明！包含但不限于：

（1）提供针对本项目的质保期、交货期、付款方式的承诺

（2）货物的技术服务与人员培训计划

- D、价格标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正四副文件）：

【特别提醒】价格标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容及费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

- 1、投标响应报价总表；

- 2、投标响应报价明细表。

- 九、联合投标：

本项目不接受多个供应商组成联合体参与投标。

- 十、投标文件递交

1、投标文件接收人：采购代理机构；

2、接收时间：2018年10月21日下午1时至2时。

3、接收地址：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知。

- 十一、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金可退还。

- 十二、开标、评标

1、开标时间：2018年10月21日下午2时整；开标地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知；

2、采购人与采购代理机构将对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与项目的评标。

3、资格审查时间：开标结束后当即开始。资格审查地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店X楼XXX会议室，如有变动另行通知；

4、评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室，如有变动另行通知；

- 十三、投标费用

1、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

2、采购公开招标文件费500.00元/套（采购文件费用无论是否成交均不予退回；采购文件费用采用现金的形式在递交投标文件时交纳给采购采购代理机构）。

- 十四、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托受权人签署。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标报价总价包括：

本次招标全部内容为“交钥匙”工程，投标报价的总价中应包含：招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容，具体包含了全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、风险费、垂直运输费、安装费、调试费、检测费、货到现场后安装前的看护、同总包及其他单位的配合协调、成品保护、清场、验收、质保期内的维保费、人工费、管理费、利润、税金、对招标人操作、维护人员培训费及政策性文件规定的各项费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、本次公开招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为成交价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

- 十五、投标保证金

1、本次投标保证金为：人民币陆万圆整（¥60,000.00元）；

2、投标人交纳的投标保证金  仅限银行汇票、本票  的形式（其他形式概不接收）将相应凭证带至开标现场（无需密封），在递交投标文件时交给采购代理机构。投标保证金账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

3、投标人在投标现场递交本项目的投标保证金后，方可递交纸质书面投标文件。请勿将银行汇票或本票封装在投标文件中。不递交本项目的保证金，视为放弃投标资格，采购代理机构将拒绝接收其递交的投标文件。

4、未成交投标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金将在与采购人签订的合同生效后的  5  个工作日内 ，予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（5）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）投标人有招标文件规定的其他不予退还投标保证金的情形。

- 十六、履约保证金

1、履约保证金为10万元人民币。

2、在成交通知书发出送达后30日内，中标人凭“成交通知书”、“履约保证金”已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、履约保证金账户如下：

单位：江苏国创检测技术有限公司

银行账号：5017 0188 0001 27940

开户银行：江苏银行南通城区支行

4、中标人在按要求保质保量的完成该项目经验收合格后，作为质量保证金，至仪器质保期结束时一次性无息退还。

5、因中标人在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额或部分不予退还，同时采购人亦有权单方面终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

- 十七、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

1、合同签订生效后，支付合同总价款的20%；

2、货到现场支付合同总价款的80%；

3、最终以双方签订的采购合同内确定的付款结算条款为准。

- 十八、货物及伴随服务量的调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购的货物及伴随服务数量发生变化，中标人须无条件满足采购人要求，确保货物的提供及伴随服务的质量；结算时按采购人确认的实际货物与伴随服务量进行结算，项目需求产品的综合单价不变。

- 十九、代理服务费

1、成交人须缴纳代理服务费：计费按下表的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

| 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5% |
| 50-100万（含）以下 | 1.05% |
| 100-150万（含）以下 | 0.71% |
| 150-200万（含）以下 | 0.66% |
| 200万以上 | 0.22% |

2、供应商自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 二十、未尽事宜

参照相关招标采购的法律法规执行。

- 第三章  项目需求

- 一、需求总则

- 1、关于招标项目产品

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（2）本次招标仅接受进口产品设备的投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内的产品。

- 2、技术响应要求

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

- 3、技术响应有关要求说明

投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

① 照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

② 投标人提供的服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在提供的逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》中明示偏离的部分。

- 二、项目概况

1、本次招标内容为江苏国创检测技术有限公司为所需气相色谱仪等一批检测设备而进行的采购安装招标项目。

2、该项目为交钥匙工程，范围从产品的供货、安装、调试验收、培训到交付采购人使用为止，即包括所有设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

- 三、项目需求清单一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪-1 |  | 台 | 1 |
| 2 | 气相色谱仪-2 |  | 台 | 1 |
| 3 | 气相色谱仪-3 |  | 台 | 1 |
| 4 | 气相色谱-质谱联用仪 |  | 台 | 1 |
| 5 | 全自动顶空-液体进样器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 火焰及石墨炉原子吸收光谱仪 | 火焰原子吸收分光光度计 | 台 | 1 |
|  |  | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 台 | 1 |
| 7 | 离子色谱仪 |  | 台 | 1 |
| 8 | 热脱附仪及吹扫捕集仪 |  | 套 | 1 |
| 9 | 色谱、光谱、热脱附及吹扫捕集仪备件耗材 |  | 批 | 1 |

- 四、技术要求

- 1、气相色谱仪-1

1.1环境要求

1.1.1工作电压：220V10%，47.5-63Hz

1.2.1温度： 15-350C（操作环境）

1.3.1相对湿度：30-60%

1.2  气相色谱柱箱：

1.2.1快速加热和冷却的柱温箱

1.2.2柱箱温度：室温上4℃～450℃，温度分辩：0.1℃温度设定，0.1℃程序设定

1.2.3 20阶21平台或以上程序升温，升温速率0.1-120 ℃/分钟

1.2.4柱温随室温变化精度：<0.01℃/℃

★1.2.5降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)

★1.2.6保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

1.2.7峰面积重现性: < 1.0% RSD

1.3毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制EPC）进样口

1.3.1最高使用温度：400˚C

1.3.2分流比：7500:1，避免色谱柱过载

1.3.3电子气路控制（EPC）:压力控制精度0.001psi；具有压力和低温补偿分流/不分流自动压力调节；隔垫吹扫

1.3.4压力设定范围：0-100Psi,	精度0.001Psi

1.3.5流量范围：0-200ml/分钟N2, 0-1000ml/minH2 或 He

1.4电子气路控制

1.4.1多达16路EPC通道用于进样口、 检测器或辅助气路(如阀等)

1.4.2压力设定值和控制精度达到0.001psi

1.4.3标准化的大气压和温度补偿

1.4.4具有多种EPC操作模式：恒流、恒压、程序升流（三阶）、程序升压（三阶），脉冲压力

1.4.5载气/补偿气可以选择H2/He/N2/Ar/甲烷

★1.5具有微板流路控制技术，提供一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置，有助于复杂样品的分析，提高工作效率；

1.6面板键盘

1.6.1完全控制所有温度区域和载气流量

1.6.2完全控制所有检测器功能和检测器气体

1.6.3面板可存储方法和程序文件

1.7气相检测器:

1.7.1氢火焰检测器（FID）

1.7.1.1最高使用温度450℃

1.7.1.2 EPC补偿大气压和温度变化

1.7.1.3自动灭火检测，自动点火

★1.7.1.4最低检测限：<1.4pg碳/秒(丙烷)

1.7.1.5线性动态范围：107

★1.7.1.6数据采集速率：高达500Hz

1.7.2单波长火焰光度检测器(FPD)

1.7.2.1最高使用温度：400℃

★1.7.2.2最低检测限：<2.5pgS/sec，<45fgP/sec (甲基对硫磷)

1.7.2.3选择性：106S/C，106P/C

1.7.2.4动态范围：>103 S，104 P (甲基对硫磷)

★1.7.2.5数据采集速率：高达200Hz

1.8自动进样器

1.8.1  50位或以上/2毫升的液体自动进样器

1.8.2 利用样品制备功能（选配）（包括稀释、添加内标、加热、混合、溶剂添加），可消除不同操作员之间工作的差异性，减少重复工作。

1.8.3由软件进行参数设定,方法开发和资源管理等

★1.8.4进样量范围:0.1-50ul

1.9工作站：操作软件：Windows界面，操作环境：WIN10。具有仪器控制、数据采集和数据分析、自动故障诊断功能。软件：中/英文可选。

1.9.1  气相色谱，工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

1.9.2  手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析。

1.9.3  数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等

多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

1.9.4 全中文在线帮助软件

1.10配置:

1.10.1	气相色谱仪主机 	1台

1.10.2	毛细管分流/不分流进样口 带EPC	  2个

1.10.3	氢火焰检测器，带 EPC   	1个

1.10.4	火焰光度检测器，带EPC	1个

1.10.5  自动液体进样器(样品位≥50) 1个

1.10.6	工作站软件和核心许可证	1个

1.10.7	气相色谱仪安装工具包 （不包括气体净化器）	1个

1.10.8	气路接头	3个

1.10.9	分流放空和进样口维护包	1个

1.10.10 HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um毛细柱	1个

- 2、气相色谱仪-2

2.1环境要求

2.1.1工作电压：220V10%，47.5-63Hz

2.1.2温度： 15-350C（操作环境）

2.1.3相对湿度：30-60%

2.2气相色谱柱箱

2.2.1快速加热和冷却的柱温箱

2.2.2柱箱温度：室温上4℃～450℃，温度分辩：0.1℃温度设定，0.1℃程序设定

2.2.3 20阶21平台程序升温，升温速率0.1-120 ℃/分钟

2.2.4柱温随室温变化精度：<0.01℃/℃

★2.2.5降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)

★2.2.6保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

2.2.7峰面积重现性: < 1.0% RSD

2.3毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制EPC）进样口

2.3.1最高使用温度：400˚C

2.3.2分流比：7500:1，避免色谱柱过载

2.3.3电子气路控制（EPC）:压力控制精度0.001psi；具有压力和低温补偿分流/不分流自动压力调节；隔垫吹扫

2.3.4压力设定范围：0-100Psi,	精度0.001Psi

2.3.5流量范围：0-200ml/分钟N2, 0-1000ml/minH2 或 He

2.4电子气路控制

2.4.1多达16路EPC通道用于进样口、 检测器或辅助气路(如阀等)

2.4.2压力设定值和控制精度达到0.001psi

2.4.3标准化的大气压和温度补偿

2.4.4具有多种EPC操作模式：恒流、恒压、程序升流（三阶）、程序升压（三阶），脉冲压力

2.4.5载气/补偿气可以选择H2/He/N2/Ar/甲烷

★2.5具有微板流路控制技术，提供了一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置，有助于复杂样品的分析，并提高了工作效率；

2.6面板键盘

2.6.1完全控制所有温度区域和载气流量

2.6.2完全控制所有检测器功能和检测器气体

2.6.3面板可存储方法和程序文件

2.7气相检测器:

2.7.1氢火焰检测器（FID）

2.7.1.1最高使用温度450℃

2.7.1.2 EPC补偿大气压和温度变化

2.7.1.3自动灭火检测，自动点火

★2.7.1.4最低检测限：<1.4pg碳/秒(丙烷)

2.7.1.5线性动态范围：107

★2.7.1.6数据采集速率：高达500Hz

2.7.2微池电子捕获检测器（ECD）

2.7.2.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染

2.7.2.2最高使用温度：400℃

2.7.2.3放射源：<15mCi63Ni箔

★2.7.2.4最低检测限：<4.4 fg/ml (林丹)

★2.7.2.5线性动态范围：>5x104 (林丹)

2.7.2.6数据采集速率：高达50Hz

2.8工作站：操作软件：Windows界面，操作环境：WIN10。具有仪器控制、数据采集和数据分析、自动故障诊断功能。软件：中/英文可选。

2.8.1	气相色谱，工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

2.8.2  手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析。

2.8.3  数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

2.8.4 	全中文在线帮助软件

2.9配置:

2.9.1气相色谱仪主机  	1台

2.9.2	毛细管分流/不分流进样口，带EPC	  2个

2.9.3	氢火焰检测器，带 EPC   	1个

2.9.4	微池电子捕获检测器，带EPC	1个

2.9.5	工作站软件和核心许可证	1个

2.9.6	气相色谱仪安装工具包 	1个

2.9.7	气路接头	3个

2.9.8	分流放空和进样口维护包	1个

2.9.9	氧/水分捕集阱	1个

2.9.10经老化水分捕集阱	1个

2.9.11烃类捕集阱	  1个

2.9.12捕集阱安装夹	3个

2.9.13HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um毛细柱	1个

- 3、气相色谱仪-3

3.1环境要求

3.1.1工作电压：220V10%，47.5-63Hz

3.1.2温度： 15-35℃（操作环境）

3.1.3相对湿度：30-70%

3.2 气相色谱柱箱：

3.2.1快速加热和冷却的柱温箱

3.2.2柱箱温度：室温上8℃～425℃，温度分辩：1℃温度设定

3.2.3	5阶6平台程序升温，升温速率1-75℃/分钟

3.2.4柱温随室温变化精度：<0.01℃/℃

3.2.5降温速率：从425˚C降至50˚C<420秒(22℃室温下)

3.2.6保留时间重现性: <0.06%

3.2.7峰面积重现性: <2%

3.3毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制EPC）进样口

3.3.1最高使用温度：400˚C

3.3.2分流比：250:1，避免色谱柱过载

3.3.3电子气路控制（EPC）:压力控制精度0.01psi

3.3.4压力设定范围：0-100Psi,精度0.01Psi

3.3.5流量范围：0-200ml/min N2, 0-500ml/min H2orHe

3.4氢火焰检测器（FID）

3.4.1最高使用温度425℃

3.4.2 电子气路控制(可控制压力和流量)

3.4.3自动灭火检测，自动点火

3.4.4最低检测限：<3pg碳/秒(十三烷)

3.4.5线性动态范围：107

3.4.6数据采集速率：100Hz

3.5 工作站：操作软件：Windows界面，操作环境：WIN10。具有仪器控制、数据采集和数据分析、自动故障诊断功能。软件：中/英文可选。

3.5.1气相色谱，工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

3.5.2  手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析。

3.5.3  数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

3.5.4 全中文在线帮助软件

3.6.配置:

3.6.1气相色谱仪主机	1个

3.6.2	毛细管分流/不分流进样口，带EPC	  2个

3.6.3	氢火焰检测器，带 EPC   	2个

3.6.4	双阀阀箱	1个

3.6.5 六通气体进样阀  2个

3.6.6  1毫升定量环  2个

3.6.7	工作站软件和核心许可证	1个

3.6.8	气路接头	3个

3.6.9	一年高级耗材包	1个

3.6.10 变径转接头,2/包   2包

3.6.11  HP-PLOT 5A 30m, 0.53mm, 25um毛细柱  1个

3.6.11  30m ,0.53mm 毛细柱  1个

3.6.12  HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um毛细柱	1个

- 4、气相色谱-质谱联用仪

4.1质谱仪

4.1.1离子化方式：EI

4.1.2离子源:整体非镀层惰性 EI 离子源

★4.1.3离子化能量: 5-241.5 ev或以上

4.1.4传输线温度:100℃-350℃

★4.1.5四极杆温度可调:106℃-200℃或以上

★4.1.6质量分析器:一体化真正双曲面四极杆

4.1.7质量范围:1.6-1050 amu或以上

4.1.8质量轴分辨率:单位质量可调

4.1.9质量轴稳定性:优于 0.10 amu/48 hrs

4.1.10检测器:长寿命三通道电子倍增器

4.1.11线性范围 (电子) :106

4.1.12扫描速度: ≥20,000 amu/ s

★4.1.13真空系统不低于:255L/sec (分子涡轮泵) ；2.5m3/min无油静音免维护涡旋泵 。

4.2 气相色谱仪

4.2.1环境要求:

4.2.1.1工作电压：220V10%，47.5-63Hz

4.2.1.2操作环境温度：15-35℃

4.2.1.3操作环境湿度：5-95%

4.2.2进样口:分流/不分流进样口，带电子气路控制

4.2.2.1最高使用温度400℃或以上

4.2.2.2电子气路控制（EPC）:压力控制精度0.001psi ,EPC补偿大气压和温度变化

4.2.2.3压力设定范围：0-100psi或以上

4.2.2.4总流量设定范围：0-200m1/min N2；0-1,250ml/min H2或He

4.2.2.5扳转式顶盖密封系统

4.2.3柱箱：

4.2.3.1快速加热和冷却的柱温箱

4.2.3.2柱箱温度：室温上4℃～450℃，温度分辩：0.1℃温度设定，0.1℃程序设定

4.2.3.3 20阶21平台程序升温，升温速率0.1-120 ℃/分钟

4.2.3.4柱温随室温变化精度：<0.01℃/℃

★ 4.2.3.5保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

4.2.3.6峰面积重现性: < 1.0% RSD

4.2.4电子气路控制

4.2.4.1多达16路EPC通道用于进样口、 检测器或辅助气路(如阀等)

4.2.4.2压力设定值和控制精度达到0.001psi

4.2.4.3标准化的大气压和温度补偿

4.2.4.4具有多种EPC操作模式：恒流、恒压、程序升流（三阶）、程序升压（三阶），脉冲压力

4.2.5自动进样器

4.2.5.1  50及以上位2毫升的液体自动进样器

4.2.5.2利用样品制备功能（包括稀释、添加内标、加热、混合、溶剂添加），可消除不同操作员之间工作的差异性，减少重复工作。

4.2.5.3由软件进行参数设定,方法开发和资源管理等

★ 4.2.5.3进样量范围:0.1-50ul

★ 4.2.6具有微板流路控制技术（选配），提供了一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置，有助于复杂样品的分析，并提高了工作效率

★ 4.2.7保留时间锁定功能:内置于化学工作站

4.3数据系统

4.3.1同步质谱和气相色谱信号输出:4个信号 (含最多 2个质谱信号 )

4.3.2SIM/Scan:自动SIM方法生成功能和同时SIM/Scan

4.3.3调谐: 一键式自动调谐

4.3.4定量功能:自动

4.3.5文件输入输出:序列文件，定量报告，定制报告

4.3.6电脑配置：原装惠普高配置电脑,符合良好的实验室规范要求, 硬件：主频 3.0G以上，内存8GB，硬盘500G，且配有刻录机（光盘可刻录）19寸LCD。

4.3.7操作软件：Windows7或10界面，具有仪器控制、数据采集和数据分析、自动故障诊断功能，质谱最佳工作条件的自动调整。

4.4灵敏度

★4.4.1 EI SCAN(全扫描模式) 灵敏度:1 pg OFN  1500:1（ m/z 272）（扫描范围 50-300 amu）

★4.4.2 EI SIM（选择离子模式）仪器检出限：小于10 fg OFN

4.5配置:

4.5.1.质谱仪,含分子涡轮泵和无油静音免维护涡旋泵,EI 源套装,化学工作站电脑及软件

4.5.2气相色谱仪,含2个分流/不分流进样口, LAN 接口以及质谱接口

4.5.3自动进样器一套(样品位≥50)

4.5.4进口工作站电脑 1台

4.5.5最新正版NIST数据库 1套

4.5.6柱接头1个

4.5.7柱安装包1个

4.5.8进样口衬管不粘连 O 形圈,1包,10/包

4.5.9 真空规1个

4.5.10 HP-5MS  30m, 0.25mm, 0.25u 毛细柱一根

- 5、全自动顶空-液体进样器

5.1顶空-液体自动进样器主机

5.1.1X/Y单元      1个

5.1.2控制器及电缆  1个

5.1.3组合进样单元  1个

5.1.4与本次采购气相色谱仪联接，在线分析

5.2液体进样系统

5.2.1具有162或以上位液体进样位，2ml样品瓶

5.2.2液体进样体积：1.0 μL 到 1,000 μL

5.3顶空进样系统

5.3.1含顶空进样功能

5.3.2顶空样品处理量：60位10/20ml样品容量

5.3.3注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计

5.3.4配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µl

5.3.5顶空注射器加热温度：40-150℃

5.3.6具有6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量

5.3.7可以采用2mL,10mL ,20mL 顶空瓶

5.4配置

5.4.1液体顶空二合一进样器 1台

5.4.2 液体进样盘（100位或以上） 1套

5.4.3 顶空进样盘（60位或以上） 1套

5.4.4 进样控制器 1套

5.4.5 1ml进样针 2支

5.4.6 10ul进样针 10支

- 6、火焰及石墨炉原子吸收光谱仪

★【特别提醒】火焰及石墨仪器必须为同一品牌的设备且必须为分体机。

6.1光学系统

6.1.1窄光束设计，无透镜全反射的光学系统完全密封，光学部件采用石英涂层；

6.1.2采用旋转光束合成器（RBC），能够实现最大限度的光通量；

6.1.3全铸铝光学底座，特殊的防震设计，保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性；

6.1.4 采用Czerny-Turner 单色器，低杂散光，拓宽了线性范围，并降低检出限；

6.1.5 波长范围：185～900nm或以上。计算机控制：自动选择波长；

6.1.6波长扫描速度：2000nm/min或以上；

6.1.7自动狭缝切换，0.2、0.5、1.0nm及高低档；

6.1.8固定4灯座，旋转镜面，自动快速选择元素灯；

★6.1.9火焰和石墨炉部分具有独立的光学平台和检测系统

6.2火焰部分：多元素快速顺序扫描，一次进样完成多个元素的测定。

6.2.1雾化及安全系统：

6.2.1.1雾化系统由氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节，便于优化方法；

6.2.1.2 燃烧头为Incoloy合金制造，基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆； 燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析；

6.2.1.3撞击球：玻璃撞击球，也可选配耐氢氟酸的撞击球，撞击球前后位置外部可调；

6.2.1.4双头扰流器：置于雾化室内的扰流器可以更好的适用于高盐样品的测定，提高测定的准确度和精密度；

6.2.1.5安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护；

★6.2.1.6具有快速分析速度的能力：2分钟内能准确分析样品中10个不同被测元素含量；

★6.2.1.7具有内标校正功能：确保测定结果更准确；

6.2.1.8 元素灯能实现同时预热功能。

6.2.2检测器及背景校正

6.2.2.1宽范围光电倍增管，可获最大的信噪比；

★6.2.2.2高强度氘灯背景校正，可校正到2.5Abs的背景，响应时间为2ms，准确校正实际背景；带有自动衰减的调节功能；

★6.2.2.3 5ppm铜吸光度值大于0.9Abs，精密度RSD小于0.5%。

6.3 石墨炉部分：石墨炉温度控制准确、石墨炉塞曼磁场多级可调

6.3.1石墨炉系统：

6.3.1.1 稳定温度区域控制技术：40-3000C可进行程序升温，最大升温速度为2000 ℃/s；

6.3.1.2独立的两路内外气保护设计，延长石墨管寿命，铜的典型操作次数可达5000次；

6.3.1.3石墨炉采用动态温度反馈系统（CTZ），控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低；

6.3.1.4具有专利的多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线，而非一般的线性内插法，能够实现更准确描绘出背景信号的真实峰形塞曼背景校正；

6.3.1.5交流横向塞曼扣背景技术；塞曼扣背景响应小于5ms；实时监测背景信号，结果更可靠；

★6.3.1.6石墨炉塞曼磁场强度0.1~0.8特斯拉多级可调。计算机控制的塞曼磁场强度：可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的下弯现象；

6.3.1.7塞曼背景校正可满足185～900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收；

6.3.1.8特征质量：Cd 0.2pg；

6.3.1.9仪器内联锁装置：主电源功率、磁场联接、磁场温度；

6.3.1.10外部内联锁装置：石墨炉内、外气气压监控，冷却水压力和温度，石墨管状态。

6.3.2石墨自动进样器:

6.3.2.1自动进样器，能克服自动进样器易产生气泡的问题；

★6.3.2.2具有石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况，使自动进样器位置的调整更简单；并且可以确定方法开发中的个步骤的温度是否合适；

6.3.2.3放置50个2ml样品瓶和5个25ml样品瓶；130位可选；

6.3.2.4样品进样体积：1-70ul；

6.3.2.5可由同一个母液自动配置多达10个浓度的溶液或标准曲线；

6.3.2.6可自动添加3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能；

6.3.2.7为了增加灵敏度可多次进样99次，对于快速分析，可进行“热进样”，进样速度和温度在40～200 ℃范围内编程；

6.3.2.8样品进样重现性：RSD <1%；

6.3.2.9自动进样器能适用于：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。

6.4控制软件：

6.4.1全中文操作软件；提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册；

6.4.2火焰在线内标校正技术可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差，提高结果的准确度和精密度；

6.4.3石墨炉自动优化参数程序，使石墨炉方法开发更加简易；

6.4.4标配石墨炉摄像系统，实时监测石墨管中的情况，及时采用适当的石墨炉条件

6.5检测器性能指标要求

6.5.1 火焰灵敏度：5ppm Cu≥0.9Abs；

6.5.2石墨炉特征质量：Cd 0.2pg。

★6.5.3石墨炉最高温度3000℃；

6.6仪器主要配置要求

6.6.1 主机 ：两台，包括独立的火焰和石墨炉部分，能够同时进行火焰和石墨炉测定，有各自的进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统，由两套基础软件控制火焰和石墨炉；

6.6.3 正版工作站软件 2套；

6.6.2 石墨炉原子吸收光谱仪配备自动进样器及不少于50个2ml样品瓶的进样盘；

6.6.3冷却循环水机 ：一台；

6.6.4原装进口石墨管（10个/包）3包。

- 7、离子色谱仪

7.1 泵：

7.1.1 流速范围：0.00-5.00mL/min，以0.01mL/min为增量，由电脑系统设置和监控仪器各种参数。

★7.1.2  最大泵压：5000psi（35Mpa）或以上

7.1.3  流量准确度：<0.1%

7.1.4  流量精度：<0.1%

7.1.5  压力波动：<1%

7.1.6  高性能/低脉冲双柱塞泵，非金属PEEK材料流路系统。

7.2   电导检测器：

7.2.1  类型：数字式电导检测器

7.2.2  检测范围：数字方式0-10000μS/cm

7.2.3  电导池可控温方式：双极脉冲

7.2.4  电导池温度稳定性：<0.01度

7.2.5  电子漂移：<5nS/h（满量程）

7.2.6  分辨率：0.0047nS/cm

7.2.7  检测器控温温度范围：25～45℃可调

7.2.8  线性范围：≥1000

7.2.9  最大误差：满量程的 1%

7.2.10 最大池操作压力：10MPa（1500psi）

7.2.11 数据输出方式：USB高速通讯接口，具有自动识别功能

7.2.12 最大池操作压力：10MPa（1500psi）

7.2.13 数据输出方式：USB高速通讯接口，具有自动识别功能

7.2.14 池电极：惰性316不锈钢微电极

7.2.15 池体：化学惰性PEEK聚合材料

7.2.16 检测器可兼容甲烷磺酸

7.3自动进样器：

★7.3.1  容量：同时放置50个或以上样品瓶，使用5mL，0.5mL2种

7.3.2   传输体积：0.1-5.0ml

7.3.3   速度控制：0.1-5.0ml/min

7.3.4   软件控制：可用变色龙软件进行控制，每瓶进样可进行多次进样

7.4   抑制器：

★ 7.4.1   可兼容电解自循环、电解外接水和化学抑制三种模式，无需蠕动泵，没有易损件。

7.4.2   抑制器死体积：<50μL

7.5 软件：

7.5.1 软件具有信息跟踪和监督功能，可兼容WIN7系统；软件可设置自动开关机。

7.6 配置

7.6.1离子色谱主机1台

7.6.2正版操作软件 1套

7.6.3阴离子抑制器1个

7.6.4气体调节阀1套

7.6.5阴离子分析柱(4 x 250 mm)1根

7.6.6阴离子保护柱(4 x 50 mm)1根

7.6.7自动进样器1个

7.6.8进样盘 不少于50位的样品盘

7.6.9样品瓶5.0ML,250 1包

7.6.10取盖器  1个

7.6.11 0.22um滤芯 100个

7.6.12 100ul定量管1个

- 8、热脱附仪及吹扫捕集仪

8.1吹扫捕集及热脱附仪主机

现气体、水及固体中挥发性有机物的分析前处理（可用一体化模块或水、气、固体分体式模块分别实现）。

★8.1.1必须提供除水气系统，能有效除水气而不使极性待分析物流失。气体样品中丙酮、二硫化碳等极性物质的线性要大于0.990。

★8.1.2仪器配备吹扫管及吹扫捕集仪用于液体中挥发性有机物的分析，液体样品中挥发性有机物的回收率要优于70%—120%。

8.1.3可由计算机控制，使用网络(LAN)联机。

★8.1.4可屏蔽吹扫管并同时加装气体自动进样器装置用于气体的热脱附分析（或独立存在的热脱附模块实现气体样品的热脱附分析）。

8.1.5控温精确度±2℃。

8.1.6捕集管温度：室温以上至450℃及以上。

8.1.7样品输送管：室温以上至280℃及以上。

8.2气体自动进样器

8.2.1功能要求：用于气体中有组织和无组织排放的挥发性有机物质，满足HJ 732、 HJ734标准方法的前处理及分析方法。

8.2.2进样类型：采样袋、玻璃针筒、热脱附管；

★8.2.3样品位：不少于20个；

8.2.4气袋样品取样系统：0~1000cc及以上气体样品，含抽气泵；

8.2.5配合气相及质谱仪可分析范围0.05ppm~200ppm及以上；

8.2.6再现性：±3%；

8.2.7具有电子压力控制系统、管路逆洗，样品定量管恒温、恒压等功能。

8.3采样袋接口和质量流量计含连接套件

8.3.1样品采样袋接口为1/8”的标准接口，可转接采样袋。

8.3.2质量流量计重复性：2%以内

8.3.3质量流量计范围：0-50ccm或以上。

8.4液体、固体自动进样器

★8.4.1管路具硅钝化处理，能快速完成曝气捕留循环以配合各品牌气相色层分析仪或质谱仪分析。能满足HJ639、HJ 605及《水和废水监测分析方法  四版》中相并应方法的检出限要求。

★8.4.2自动进样位数70位及以上，至少能自动添加双内标。

★8.4.3自动进样器能用于水和土壤中挥发性有机物分析，水土自动进样器。土壤样能自动搅拌混合均匀，自动添加稀释水。

8.4.4具有自动样品瓶识别系统：自动检测样品瓶的存在、自动识别水、双开口土壤曝气工作模式土壤样品瓶。

★8.4.5自动进样器具有独立的水针和土针并同时具有2气路系统，具有避免水土之间的相互污染功能。

8.5工作软件

8.5.1	系统操作控制软件及数据处理系统，具有中文（或英文）工作软件。

8.6其他

8.6.1要求仪器厂家负责建立HJ605、HJ 639、HJ644、HJ 732、 HJ734标准方法的前处理及分析方法，并负责培训用户整套系统含操作、日常样品分析。

8.7配置

8.7.1吹扫捕集及热脱附仪主机 1套

8.7.2气体形态自动进样器     1套

8.7.3液体/固体形态自动进样器  1套

8.7.4真空泵                  1套

8.7.5软件操作平台            1套

8.7.6 液体标样转气体标样套件 1套

8.7.7废液收集瓶1只，配有过滤器

8.7.8 液体标样转气体标样套件 1套

8.7.9 吹扫捕集管2个

8.7.10其他必要的备件耗材

- 9、色谱、光谱、热脱附及吹扫捕集仪备件耗材

| 序列 | 大型仪器耗材、附属设备 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作站 | 工作站电脑 | 6台 | 不得低于以下配置：Intel双核CPU, 4GB内存, 1TB硬盘, 独立显卡，DVD刻录光驱, 正版Windows操作系统及Office文档处理软件，22寸液晶显示器+3台HP1108打印机，1台HP2055打印机 |
| 色谱耗材、备件 | 色谱柱1 | 1根 | DB-5ms 30m*0.25mm*0.5um |
|  | 色谱柱2 | 1根 | DB-wax 30m*0.32mm*0.5um |
|  | 色谱柱3 | 1根 | DB-wax 30m*0.32mm*0.5um |
|  | 色谱柱4 | 1根 | DB-624 30m* 0.32mm*1.80um |
|  | 色谱柱5 | 1根 | DB-624 60m* 0.32mm*1.80um |
|  | 色谱柱6 | 1根 | DB-5Ms 60m*0.32mm*1.00um |
|  | 螺纹口进样瓶（含盖） | 500个 | 20ml |
|  | 进样瓶（含盖） | 1000个 | 2.0ml |
|  | 手动进样针 | 20支 | 10ul、25ul、50ul、100ul、1ml各4支 |
|  | 衬管O型圈 | 20个 | — |
|  | 分流平板 | 10个 | — |
|  | 石墨垫圈 | 4包 | 0.32mm色谱柱用3包，0.25mm色谱柱用1包 |
|  | 分流称管 | 10根 |  |
|  | 不分流称管 | 10根 |  |
|  | 隔垫 | 200个 | 气相色谱、气质联用各100个 |
|  | 色谱柱堵头 | 4个 |  |
|  | 样品保存瓶（棕色10ml） | 100只 |  |
| 光谱耗材、备件 | 空心阴极灯 | 18只 | 铜、锌、铅、镉、铬、铁、锰、镍、钾、钙、钠、镁、银、钡、钼、钒、铊、锡各一只 |
|  | 进样杯 | 1000个 | — |
|  | 火焰进样管 | 10根 | — |
|  | 基体改进剂 | 2包 | 硝酸钯、磷酸二氢铵 |
|  | 空气压缩机 | 1台 | 原子吸收分光光度计使用 |
| 热脱附、吹扫耗材、备件 | 进口气袋 | 100只 | 随机进口3L，Tedlar |
|  | 吸附管 | 20个 | 随机进口，符合HJ644分析方法采样要求 |
|  | 国产吸附管 | 20个 | 符合HJ644分析方法采样要求 |
|  | 国产气袋 | 100只 | 3L |
|  | 40ml吹扫瓶（含盖） | 200只 | 随机进口 |
|  | 吹扫瓶隔垫 | 200只 | — |

- 五、质量要求

1、中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切费用及风险。

- 六、产品设备交货、安装调试及验收服务

1、中标人提供中标产品设备并送至采购人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

2、本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包；

3、中标人发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4、产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5、产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的安装说明书、使用说明书。

6、项目供应商须在合同生效之日起，按下述要求完成全部产品设备安装调试。

（1）合同签订后5个工作日内，采购单位将设备办理进口许可证的全部审批资料交由中标单位，并完成相关手续。

（2）2018年12月3日-2018年12月7日，供应商将产品仪器设备送至采购人指定地点，具体时间以采购人通知为准。

（3）采购人指定交货地点：江苏省南通市胜利路369号，智慧产业园11号楼。

7、安装调试结束后，须向采购人提供所有设备的中文操作手册、维修手册、耗品耗材手册、维修配件价格清单等。

8、中标人按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、调试服务工作。

9、遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；

10、负责保管现场的产品设备及附配件；

11、安装调试人员对邻近产品设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切直接费用；

12、承担安装调试期间产品设备和安装调试人员的安全责任；

13、须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

14、提供的项目验收方案，在中标后有可能会作为中标人与采购人签订的合同文件中项目验收条款的依据之一；

15、产品设备到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标人提供的项目产品设备清单，进行现场验收货；

16、安装调试与验收:所有货物与技术服务需经采购方最终验收确认，与招标文件要求的技术指标与投标承诺内容无误后方可确认。配件根据用户的要求配发。

- 七、技术服务及承诺

投标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。为此，投标人应提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，承诺提供相关技术支持服务。

1、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

2、仪器在调试通过后提供保修服务，仪器质保期不少于一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户采用人民币结算。

3、培训：安装调试合格后,由投标单位工程师为采购单位操作人员做现场基本操作培训；供应商在国内必须设有培训中心，为用户免费提供每台仪器2个名额的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程培训。

4、供应商必须提供技术专业的电话咨询服务，确保用户对购买设备的技术支持。

5、供应商在国内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

6、供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购单位提出的方案解决。

7、明确售后服务能力（包括售后服务、维护响应时间（至少提供4 小时内响应，24小时内到场维修并排除故障）、是否提供备用配件等）；如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案；保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

8、所投品牌产品须在江浙沪地区附近有相应的办事处、授权维修机构或相关维修人员与明确的服务电话，维修机构须具有产品厂家授权的证明文件等。

9、在产品的设计使用寿命期内，投标供应商应能保证采购单位更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。投标单位应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点及厂家维修站地点。

10、 列出易损件及主要配件保障情况及价格，产品日常使用耗材的优惠率。

11、仪器保修期外，供应商应提供配套软件的免费升级服务。

12、投标人认为可以提供的其他售后服务承诺。

- 第四章  评审程序和方法

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、依法成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员为5人单数。

2、投标人的法定代表人或被委托受权人须持身份证准时参加投标会。

- 二、开标

1、开标时间：2018年10月21日下午2时整。

2、开标地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室。

3、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

4、投标人不足3家的不得开标。

- 三、资格审查

- （一）资格后审

1、资格审查时间：开标结束后当即开始。

2、资格审查地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室。

3、开标后，采购人及其委托的采购代理机构，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查（含信用信息审查）。

4、资格审查合格的供应商进入评标。

5、合格投标人不足3家的，不得评标。

- （二）信用信息审查

资格审查中包含对投标人的信用记录进行审查，具体如下

1、采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的时期内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（1）不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存有尚在处罚期内的行政处罚记录。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

2、查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

（1）在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

（2）投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

- （三）资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格审查条款 | 标准：唯一性条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人的《法人营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”企业法人营业执照的除外）原件的复印件或（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书这2项材料的原件（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证和投标人为其在本次采购项目公告之日前2018年度任意连续3个月缴纳社会保险证明的这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 提供投标人在本项目招标公告之日前2018年度任意连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 提供需求产品全国总代理针对本次招标项目出具的授权书原件的复印件（须加盖公章）；合格的授权书必须包含下述内容：是针对本次招标所出具的授权书；授权书中必须注明被授权单位、投标产品各部分名称型号，授权单位和被授权单位均应在授权书上加盖公章，并由投标人代表签字。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 投标人还须提供本招标文件第八章投标文件的组成及格式中“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 投标人不存在失信信息 | 是（√）否（×） |

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、评标地点：南通市世纪大道55号文景国际大酒店4楼叙景厅会议室。

3、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监管部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审方法

1、本项目采用  综合评分法  ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

5、本次项目技术标和价格标评审总分值为100分。评审因素比重如下：

（1）“技术标分值”占总分值的比重为  70%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）“价格标分值”占总分值的比重为  30%（权重）  （取小数点后二位）；

6、评标委员会评委独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、当评标委员会评委为5人以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人（含5人）时，技术分按算术平均值计算，分值小数点后保留两位。

8、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

9、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（保留小数点后2位）。

10、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列；综合得分排序并列第一的，按技术指标优劣顺序排列。

11、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

- 六、关于投标价格评审

- 1、针对相同品牌产品报价的评审

本次采购项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本次采购项目合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照  随机抽取  方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 2、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

- 3、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 七、评审因素

- （一）技术标评审：（70分）

- 1、资信荣誉 (15分)

（1）根据企业资质、认证、信誉、获奖情况等进行综合评价：优 5分；良3分；一般的得1分；该项最高得5分。

（2）评委根据投标人所投产品设备自2015年以来在环境监测系统（包括省、市、县级环境监测中心/站，第三方环境检测公司）成功案例情况（合同复印件或安装验收单复印件，需提供详细用户名单、联系人、电话以备查证），带原件备查，有1个成功案例得1分，最多得5分；该案例如为江苏省内的省级用户可加1分，最多加5分；该项评分因素可兼得，最高得10分。

- 2、技术、性能、配置：40分

（1）满足标书所有仪器设备基本要求得30分，★号指标负偏离一项扣5分，不加★号指标负偏离一项扣2分，扣完为止。

（2）评委根据投标人的竞标产品设备品牌，就其在环境检测行业内的产品先进性、可靠性综合比较后进行评审：最优得5分，其次得2分，一般得1分。

（3）气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、火焰原子吸收分光光度计及石墨炉原子吸收分光光度计为同一品牌投标的得5分，两个及以上品牌投标的得2分。

- 3、售后服务（15分）

（1）所有竞标产品提供壹年及以上免费质保的得3分。

（2）承诺供货及安装响应时间并符合招标要求的，得0.5分；承诺提供人员培训的得0.5分；提供产品设备在质保期内进行巡检的得0.5分；承诺产品在质保期内维护时提供备机的得0.5分；该项评分因素可兼得，最高得2分。

（3）售后服务体系：评委依据售后服务响应时间、具体的保障措施、专业维护队伍的完备和管理情况、详细的维修维护方案等，横向综合比较后在1-5分内评定；该项最高得5分；

（4）根据各投标人的服务承诺，横向综合比较，就服务体系的完善由评委酌情在1-5分内评定，该项最高得5分。

注：以上1- 3项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）价格标评分：（30分）

【特别提醒】评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；投标人不能证明其“报价合理性”的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1、本次项目最高限价为人民币320.00万元，超过限价作废标处理。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：

报价得分 =（评标基准价/报价）×30%×100

- （三）评标时评委对评标细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- （四）对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十二、成交通知

1、开标结束后，招标采购单位自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及主要条款

- 一、合同授予

1、中标人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后15日内与采购人签订采购合同[一式伍份，采购人、中标人各执贰份，采购代理机构壹份]，所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 二、合同主要条款

- （一）合同一般条款

第一部分 合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、采购文件和供应商响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3.合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

第二部分 标的物的一般条款

4.完整物权

对于提供的标的物或服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

由乙方按采购文件要求自行制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

第三部分 对服务质量提出异议的时间和办法

6.提出异议的时间和办法

6.1  乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物或服务符合合同规定。

第四部分 合同价款和支付

7.合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

第五部分 违约责任

8.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.不可抗力

9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第六部分 合同的解除和转让

10.合同的解除

10.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

10.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

10.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

10.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- （二）合同特殊条款

为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，就甲方向乙方购买设备事宜，达成以下协议，以资双方共同遵守：

第一条 质量要求技术标准

符合原厂全新产品技术参数要求及品质。乙方交付的设备质量应符合上述要求和标准。乙方保证设备（包括零配件、随机工具等）是全新的，安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。如因设备质量问题导致甲方或甲方客户遭受损失，甲方应出具相应证明，乙方应无条件退换货。

第二条  交货及其时间、地点和方式

1、乙方应在收到甲方的20%合同价款货款之日起的  40    “日历天”内，将产品设备（含设备技术资料、配套附件、使用说明、用户手册、保修手册、出厂合格证等）送达甲方指定地点进行交货，运费（含装卸）、保险及装箱费用由乙方承担。

2、设备由乙方根据产品设备的技术资料、验收标准、图纸及说明书进行安装。乙方应采取一切必要措施，使产品设备尽快交付甲方使用。

3、设备到货后，乙方应指派经验丰富的技术人员到现场进行安装、调试、验收及培训的技术服务，协助甲方进行验收工作。乙方技术人员若不能胜任工作，甲方有权要求乙方重新选派技术服务人员。

4、甲方指定交货地点：  江苏省南通市胜利路369号，智慧产业园11号楼  。

第三条  包装标准

原厂原包装 ，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定交货地点。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担（包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书）。

第四条  现场检验

1、质量验收标准按“（二）合同特殊条款”的“第一条”约定执行。

2、检验方法

（1）设备到达交货地点，甲乙双方共同根据运单和装箱单组织对设备进行检验。乙方应提前   3   个工作日，将现场到货并检验的日期通知甲方（涉及检验、验收的费用均由乙方自理，下同）。如检验时，乙方人员未按时赶赴现场，甲方有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

（2）现场检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量验收标准的情况，双方应做好并签署检验记录，各执一份。

（3）如双方代表对共同检验中的检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请南通市技术质量监督部门进行商检，该商检结果为最终检验结果，对双方均有约束力。

（4）如果现场检验时，发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合质量验收标准的情况，乙方应尽快自费进行修理、补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用（含不合格检测的商检费用）。修理、补足、退换货过程中如对甲方正常生产经营造成不利影响的，甲方有权单方面终止合同并要求乙方承担相应赔偿责任。

第五条  验收

1、设备验收及其报告文件：在设备安装调试完毕后的  10  个工作日内，甲方应组织双方共同对设备进行验收。

2、设备经验收合格的，由甲乙双方共同签署《验收文件》。

3、设备验收不合格事项：如发现设备的质量、数量、品种、配套附件、技术资料文件以及其他有关事项与本合同所规定的不相符合而导致设备验收不合格，甲方可向乙方提出索赔，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

4、设备的验收标准

验收标准按“（二）合同特殊条款”的“第一条”约定执行；如因设备的质量问题发生争议，由南通市技术质量监督部门进行质量鉴定；设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第六条  免费培训

安装调试合格后，由乙方单位为甲方单位操作人员做现场基本操作培训；

乙方须提供本合同产品在国内设有的培训中心的免费培训课程，为甲方免费提供每台产品设备仪器的2个名额的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程的培训。

第七条 履约保证金

1、本合同履约保证金为人民币10万元。

2、甲乙双方签订的本合同生效的必备条件之一为：“履约保证金”全额已经汇至甲方账上。

3、乙方在按要求保质保量的完成该项目经验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，在本合同规定的质保期结束后，一次性无息退还。

4、因乙方在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额或部分不予退还，同时甲方亦有权单方面终止合同，乙方还须承担相应的赔偿责任。

第八条  合同价款支付与结算方式

1、合同含税总价款人民币（大写）：                 ：￥    元。

2、价款支付方式：

（1）合同签订生效后，甲方支付合同总价款的20%，即人民币    万圆（¥   元）至乙方账户；

（2）乙方自收到甲方的20%合同价款之日起   40   “日历天”内发货；

（3）乙方货到甲方指定现场，甲方凭乙方开具的增值税专用发票，甲方支付合同总价款的80%，即人民币           万圆（¥     元）至乙方账户；

（4）所有合同款项的结算，均以银行转账（电汇）方式支付。

第九条  质量保证

1、本合同项下所有设备仪器产品的质保期为   1  年（即12个月，从验收合格之日起计）。

2、质保期内非人为原因出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3、乙方应在收到甲方通知后  24  小时内派员到现场维修。

4、因设备的质量问题而发生争议，由南通市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

第十条  违约责任

1、甲乙双方未按照约定履行合同义务的，应赔偿给对方造成的全部损失。

2、乙方逾期交货的（乙方交付设备不符合合同约定，由此造成的时间延误视为乙方逾期交货），每逾期一日应以逾期交货价款（含税）为基数按   1 ‰  向甲方支付违约金；逾期交付超过十日的，甲方有权解除合同，且履约保证金全额不予退还。如乙方逾期交货给甲方造成损失的，由乙方应当承担全部赔偿责任。

3、 乙方未按合同约定时间完成设备安装的，每逾期一日应以合同总价（含税）为基数按  1 ‰  向甲方支付违约金；逾期超过十日的，甲方有权解除合同，且履约保证金全额不予退还。如乙方逾期完成设备安装给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

第十一条  其它

1、本合同适用中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2、有关本合同条款的修改、补充和变更，均以书面形式进行，经双方签字并盖章后生效。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议、该项目招投标文件与本合同具有同等法律效力。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交招标代理机构备存。

4、本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构一份。

5、本合同未尽事宜应当按《中华人民共和国合同法》规定解释。

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和中标人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时履约提供服务。

二、履约完成后，中标人应以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、中标人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按采购合同约定支付的货物、工程、服务的款项。

- 第七章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得招标文件的供应商应根据招标文件第二章 “投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑。

投标文件接收截止后未进行投标登记的供应商，不能就投标文件接收截止后的招标过程、成交结果提出质疑。

在招标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。

属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。

采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》。

《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理，视作无效质疑。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。

被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。

被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，建议有关部门列入不良供应商名单；视情在相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等，不作为相关佐证材料。

- 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级主管部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内实施禁入采购人单位的采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议有关部门对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  投标文件的组成及格式

- 一、投标响应文件

A、投标响应资料原件包（一个密封包）

B、资格后审材料文件（一个密封包，含一正四副文件）

C、技术标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

D、价格标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

江苏国创检测技术有限公司气相色谱仪等检测设备采购及安装项目

投标响应文件

投标标文件，相应填写：投标响应资料原件包

资格后审材料文件

技术标响应文件

价格标响应文件

（招标采购货物资格后审）

项目编号：NTHH2018106(ZB13)

投标人：投标供应商全称

二○一八年     月     日

- 三、投标响应文件

- A、投标响应资料原件包（一个密封包）

A.1目录

| 序号 | 投标响应资料原件包 明细 | 自行判断是否提供（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人的《法人营业执照》（副本）的原件及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”企业法人营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供被委托受权人身份证和投标人为其在本次采购项目公告之日前2018年度任意连续3个月缴纳社会保险证明这2项材料的原件。 |  |
| 3 | 提供投标人在本项目招标公告之日前2018年度任意连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料的原件。 |  |
| 4 | 提供需求产品全国总代理针对本次招标项目出具的授权书的原件；合格的授权书必须包含下述内容：是针对本次招标所出具的授权书；授权书中必须注明被授权单位、投标产品各部分名称型号，授权单位和被授权单位均应在授权书上加盖公章，并由投标人代表签字。 |  |
| 5 | 招标文件要求的其他材料的原件。 |  |

投标人（公章）

法定代表人或被委托受权人签字：

日期：

注：以上由投标人填写，作为投标响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

- B、资格后审材料文件（一个密封包，含一正四副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件 清单 | 自行判断有否提供（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标人的《法人营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”企业法人营业执照的除外）原件的复印件或（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书这2项材料的原件（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证和投标人为其在本次采购项目公告之日前2018年度任意连续3个月缴纳社会保险证明的这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供投标人在本项目招标公告之日前2018年度任意连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 提供需求产品全国总代理针对本次招标项目出具的授权书原件的复印件（须加盖公章）；合格的授权书必须包含下述内容：是针对本次招标所出具的授权书；授权书中必须注明被授权单位、投标产品各部分名称型号，授权单位和被授权单位均应在授权书上加盖公章，并由投标人代表签字。 |  |
| 5 | 投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 6 | 投标人还须提供本招标文件第八章投标文件的组成及格式中“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、投标人一般情况表。 |  |

法定代表人或被委托受权人签字：

（加盖投标人公章）

日期：

注：

（1）以上由投标人填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本4份，供审查及留存！

B.2、资格后审材料相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

南通辉华企业管理咨询有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。

特此委托。

被委托受权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托受权人签字：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托受权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3、无重大违法记录声明

南通辉华企业管理咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	   月 	  日

- 5、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地分支机构地址（若有）： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 经营范围： 1. ；2. ；3..………………………； |  |
| 8 | 投标人从事投标项目产品的年数 |  |
| 9 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除。

- C、技术招标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

【特别提醒1】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范要求和服务标准等，仔细阅读理解并结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件；以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项，否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。

【特别提醒2】凡涉及相应材料的原件，须提供密封在本“投标响应资料原件” 包内，以便评审核查。

- 1、投标响应函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

依据贵单位               （招标项目名称及项目编号)项目公开招标的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目“交钥匙”工程的全部内容，我方的投标总价中包含：招标文件所确定的招标范围内相应的全部内容，具体包含了全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、风险费、垂直运输费、安装费、调试费、检测费、货到现场后安装前的看护、同总包及其他单位的配合协调、成品保护、清场、验收、质保期内的维保费、人工费、管理费、利润、税金、对招标人操作、维护人员培训费及政策性文件规定的各项费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标文件中要求的所有资料。承诺所有资料文件无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方提供的投标文件从接收截止之日算起，45个日历天内有效。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定中标人，还认为你方有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

7、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托受权人：         （签字）

二○一八年      月     日

- 2、资信荣誉

（1）提供投标人资信、资质等方面获得过的证书、文件等荣誉资料（复印件加盖公章，原件须放置密封在“投标响应资料原件包”内，以便评标时核查）。

（2）提供投标人2015年1月1日至今，承担过类似本项目需求产品在环境监测系统（包括省、市、县级环境监测中心/站，第三方环境检测公司）销售的成功案例；

注：成功案例以项目完整合同（原件的复印件加盖公章）或安装验收单为准；涉及到的原件须放置密封在“投标响应资料原件包”内，以便评审时核查。

合同清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同中的甲方单位（省、市、县级环境监测中心/站，第三方环境检测公司） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 3、对本次项目响应的详细说明

（1）对本次投标产品的技术参数、规格的详细描述和说明（格式自定）；

（2）提供设备彩页或宣传样本或产品说明书（所投产品的技术参数和功能如与说明书有矛盾之处，以说明书为准）等；

（3）认为对本次招标有关的其它证明或说明材料。

- 4、技术条款响应正负偏离表

（1）投标人必须满足招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

（2）投标人提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 招标要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：① 投标人应对照招标文件“项目需求”内的技术要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明。② 该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

- 5、项目产品的安装、调试方案

应提供明确的安装标准及安装和调试方案，包含供货承诺、供货时间及具体安排，并根据用户需求提供详细明确的安装计划及安装人员安排。

- 6、验收标准及方案

应提供明确的产品质量标准以及验收标准与验收方案，该方案可能在中标后会作为双方合同文件内的验收条款依据。

- 7、服务与售后

须给出详细的内容及承诺，清晰载明！包含但不限于：

（1）提供针对本项目的质保期、交货期、付款方式的承诺

（2）货物的技术服务与人员培训计划

- D、价格标响应文件（一个密封包，含一正四副文件）

【特别提醒】价格标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容及费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

- 1、投标响应报价总表

项目名称：江苏国创检测技术有限公司气相色谱仪等检测设备采购及安装项目

项目编号：NTHH2018106(ZB13)

| 项目名称 | 项目完成期 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 江苏国创检测技术有限公司气相色谱仪等检测设备采购及安装项目 | 按招标文件要求执行 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文。

（2）投标报价的总价按招标文件第二章第十四条规定执行。

- 2、投标响应报价明细表

项目名称：江苏国创检测技术有限公司气相色谱仪等检测设备采购及安装项目

项目编号：NTHH2018106(ZB13)

| 序号 | 标的物名称 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=4*5 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额（小写） 元 |  |  |  |  |  |

投标人根据本招标文件项目需求，进行分析后提供明细报价。

投标人：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表仅为表式，对应项目需求，自行分析后增加内容。（2）如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。（3）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

……全文结束……